丹芍散中芍药苷的含量测定方法研究

冀小君1，曲萍2

( 1.山西生物应用职业技术学院，太原 030031,山西省药品检验所，太原 030001)

摘要  目的：建立丹芍散中芍药苷的含量测定方法。方法：采用高效液相色谱 (HPLC)法测定丹芍散中芍药苷的含量。采用C18反相键合硅胶柱，以乙腈-0.1%磷酸水溶液（14：86）为流动相，检测波长为230nm；流速为1.0mL.min－１。结果：芍药苷对照品进样量在0.08～0.64μg内呈线性关系，(r=0.9998)，稳定性试验RSD为0.94%，精密度试验RSD为1.04%，重现性试验RSD为1.1%, 平均回收率为99.2%, RSD为1.67%。结论：该法具有操作简便、灵敏度高、重现性好等特点，可作为丹芍散的质量控制方法。

关键词：丹芍散；芍药苷；高效液相色谱法

丹芍散由赤芍、丹参、全蝎、乌梢蛇等组成，具有清热解毒、凉血散瘀、通经活络的作用，该方为民间验方，主要用于银屑病的治疗，临床效果较好，但目前没有含量测定方法。本文采用高效液相色谱法建立了该散剂中芍药苷的含量测定方法，以此作为该散剂的质量控制方法。

1 仪器、试剂与药品

LC-2010AHT高效液相色谱仪（日本岛津公司）；迪马KromasiL ODS C18色谱柱（150×4.6mm，5µm）；TU-1901双光束紫外可见分光光度计（北京普析通用仪器有限责任公司）；LC-soLution色谱工作站（日本岛津公司）；芍药苷对照品（含量测定用  批号：110736-200526  由中国药品生物制品检定所提供）；乙腈为色谱纯，其他试剂均为分析纯；药材均购自同仁堂。

2 方法与结果

2.1 色谱条件 选用迪马KromasiL ODS C18（150×4.6mm，5µm）色谱柱；乙腈-0.1%磷酸水溶液（14：86）为流动相；柱温为30℃；检测波长为230nm；流速为1.0 mL.min－１；分离度大于1.5；理论塔板数按芍药苷计算应不低于4000。

2.2 对照品溶液的制备 精密称取在80℃减压干燥1小时的芍药苷对照品适量，置容量瓶中加甲醇制成浓度为每1mL含40µg的溶液，摇匀，微孔滤膜过滤，进样10µL，按2.1项下色谱条件测定。色谱图见图1。

图1对照品溶液的色谱图

2.3供试品溶液的制备 取散剂粉末约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50mL，称定重量，超声处理（250W，33KHZ）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，按2.1项下色谱条件测定。色谱图见图2。

图2供试品溶液的色谱图

2.4阴性对照液的制备 取处方中除赤芍外的全部药味，按成品工艺及供试品溶液的制备方法制备阴性对照品溶液，按上述色谱条件进行测定，结果表明：在芍药苷保留时间处，无其它成份干扰。色谱图见图3。

图3 阴性对照液的色谱图

2.5 方法学考察

2.5.1 标准曲线制备 精密称取芍药苷对照品适量，加甲醇制成0.04 mL.min－１的对照品溶液，分别精密吸取2.0、4.0、8.0、10.0、12.0、16.0μL注入高效液相色谱仪，按上述色谱条件测得峰面积。以芍药苷进样量（μg）为横坐标, 峰面积为纵坐标进行线性回归, 得回归方程：y = 1182.416 x + 36.312（r=0.9998）,结果表明芍药苷在0.08 ～0.64μg范围内与峰面积呈良好的线性关系。

2.5.2 稳定性考察 取同一份供试品溶液，分别在制备后0、2、6、12、24h后按照上述色谱条件测定芍药苷的峰面积，求得相对标准偏差RSD为0.94%，结果表明供试品溶液在24h内基本稳定。

2.5.3仪器精密度考察  精密吸取同一份供试品溶液，重复进样，求得相对标准偏差RSD为1.04%，结果表明仪器精密度良好。

- 2.5.4 重复性试验 取同批样品，依法平行测定6份，分别计算芍药苷的含量，求得相对标准偏差RSD为1.1%，结果表明该方法的重复性良好。

- 2.5.5回收率试验 采用加样回收方法，精密称取已知含量的样品适量，分别加入一定量的芍药苷对照品，按前述方法制备供试品溶液，依法测定，按下列公式计算回收率，结果见表1。

测得量（mg）—样品含量（mg）

回收率=                                 ×100%

对照品加入量（mg）

表1  回收率测定结果

| 测定次数 | 取样量（g） | 测得量（mg） | 样品含量（mg） | 对照品加入量（mg） | 回收率（%） | 平均回收率（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2503 | 1.2124 | 0.5927 | 0.6105 | 101.5 | 99.2 | 1.67 |
| 2 | 0.2510 | 1.2015 | 0.6014 | 0.6105 | 98.3 |  |  |
| 3 | 0.2515 | 1.2178 | 0.6016 | 0.6105 | 100.9 |  |  |
| 4 | 0.2511 | 1.2163 | 0.6103 | 0.6105 | 99.3 |  |  |
| 5 | 0.2504 | 1.2013 | 0.6111 | 0.6105 | 96.7 |  |  |
| 6 | 0.2508 | 1.2139 | 0.6113 | 0.6105 | 98.7 |  |  |

3.讨论

3.1在临床用药中，芍药[1]具有清热凉血，散瘀止痛的功效，现代药理研究表明芍药苷具有多种生物活性，对免疫、心血管、中枢神经系统以及平滑肌等方面均有肯定的药理作用[2]。因此准确测定芍药苷可以有效控制产品质量及药效。

3.2通过查阅文献[3-5]，关于采用高效液相色谱法测定芍药苷含量的色谱系统有甲醇-异丙醇-醋酸-水、乙腈-水等多个系统，经过试验选用乙腈-0.1%磷酸水系统可以达到很好分离；而且用伊利特、安捷伦、迪马色谱柱都可以达到较好分离效果。

3.3芍药苷的水溶性较强，选用水、稀乙醇、甲醇直接超声处理，结果表明用甲醇提取效果好，干扰少，可以作为提取溶剂，且可以缩短供试品溶液制备时间。

3.4试验结果表明芍药苷对照品进样量在0.08～0.64μg内呈线性关系，r=0.9998，稳定性试验RSD为0.94%，精密度试验RSD为1.04%，重现性试验RSD为1.1%, 平均回收率为99.2%, RSD为1.67%。该法具有操作简便、灵敏度高、重现性好等特点，可作为丹芍散的质量控制方法。

参考文献

[1] 中华人民共和国药典一部[S]  北京:化学工业出版社，2010

[2] 胡南，许惠义等.芍药苷的药理学研究进展[J]齐齐哈尔医学院学报2007，28（9）：1093-1095

[3] 刘霞，郝旭量等.高效液相色谱法测定补气和血胶囊中芍药苷的含量[J]时珍国医国药2004，15（9）：568-569

[4] 梁春华，哈永红等. 高效液相色谱法测定胃康灵胶囊中芍药苷的含量[J]中国药业2005，14（2）：37-38

[5] 郑国华，徐晶等. 高效液相色谱法测定复方甲亢片工艺研究中芍药苷的含量[J]中医药学刊2005，23（5）：838-839

刘霞，郝旭量等.高效液相色谱法测定补气和血胶囊中芍药苷的含量[J]时珍国医国药2004，15（9）：568-569

徐伟雄.RP-HPLC 法测定不同产地赤芍中芍药苷的含量[J]中国中医药信息杂志2004，11（9）：797-798

Determination of  Paeoniflorin  in DanShao San

JI Xiao-jun1，QU Ping2

(1. Shanxi Vocational Institute of Bio-Application Technology ,Taiyuan, Shanxi 030031）

2.Shanxi Institute For Drug Control, Taiyuan， Shanxi 030001,)

Abstract: Objective: To establish method for the Paeoniflorin in  DanShao San. Methods: High performance liquid chromatography (HPLC) determination of DanShao San  Paeoniflorin content. RP C18 bonded with silica gel column with acetonitrile -0.1% phosphoric acid water (14:86) as mobile phase, detection wavelength 230nm; flow rate was 1.0ml/min. Results: The sample size Paeoniflorin reference substance in the 0.08~ 0.64μg was linear, r = 0.9998, stability test RSD was 0.94%, 1.04% RSD precision test and reproducibility test RSD 1.1% ,The average recovery was 99.2%, RSD 1.67%. Conclusion：The method is simple and sensitive for the quality control of this preparation.

Key words: Dan Shao San，Paeoniflorin，High Performance Liquid Chromatography

作者简介：冀小君（1974-），女（汉），山西省原平市人，讲师，学士学位，研究方向：中药制剂及质量控制。地址：山西省太原市小店区民航南路16号，山西生物应用职业技术学院，中药系。邮编：030031联系电话：15333019424，电子信箱：shanxi_xf@163.com